- 产品概述

红外双色测温仪又称比色测温仪，是分别接收物体红外热辐射中两个相邻波段内的能量，根据两个能量的比值大小来确定物体的温度。这样不论物体的辐射率是高是低，两个相邻波段内辐射能量的比值基本保持不变，消除辐射率等因素对红外能量测量的影响，从而摆脱了红外测温技术对绝对能量的依赖，使高精度、高重复性的温度测量成为可能。在使用中，与单色红外测温仪相比，在下列条件下可进行有效的测量：

- 到目标的测量视场部分被遮挡，如：仪器与目标之间有灰尘、烟雾、或水蒸气；仪器与目标之间有某些减少辐射能量的物体，象格子、栅栏等；仪器自身镜头表面有少量的灰尘或湿汽的积累等等。

- 当目标物体不够大或在视场内移动时，辐射能量会相应减小，但不同波段上能量的比值保持不变，只要背景温度比目标物体温度低很多，测量的准确性就不会受到影响，如：冶金行业中线材或棒材加工过程中的温度检测；测量熔融状态下的玻璃流等。

- 当目标辐射率低，而且在两个波段内变化相同。

双色测温仪的另外一个优点是可以安装的更远，即使目标已不能充满视场。这样就不会由于目标大小和距离系数的原因，需将仪器安装在特定的距离上。

IRT-2000B双色红外测温仪是综合了双色红外测温技术和高性能微处理控制技术来进行物体温度测量的，装有目视光学瞄准系统，有测量精度高、稳定性好、响应快等特点，可广泛应用于轧钢、热处理、连铸、窑炉、冶炼等过程中的在线温度检测。尤其是使用传统测温手段比较困难的测温目标，例如热镀锌、高速线材在线测温、热轧薄板辊温在线测量、连铸过程测温、感应加热表面测温、炉内钢坯温度检测、细小目标测温等等，该仪器均能获得较好的测量效果。

仪器工作原理如下：被测目标物体的红外辐射通过精密红外光学系统会聚到双色红外探测器上，探测器将相应两波段内的能量转换为相应的电信号，形成双色信号 。双色信号经信号放大后进行模 数 转 换 , 将信号转换为数字信号送入微处理器，微处理器对双色数字信号进行比值运算、线性化处理等，最后将温度值进行显示，同时将结果传送到输出接口。

- 仪器主要参数

测温范围： 800℃—1600℃

1000℃-2000℃

分 辨 率：  1℃

距离系数： 150：1

响应波长： 单色    0.95-1.1

双色   0.85-1.1/0.95-1.1

辐 射 率：  0.20-1.00可调，步长0.01

测量精度：  1%满量程

响应时间：  小于100ms

电    源：  9V叠层电池

使用环境：  0℃-50℃（高于该条件时，请加热保护装置）

重    量：  克

- 仪器外型图

枪瞄目镜

控制面板

测温开关

电池盒盖

- 仪器使用

  - 电池安装：打开电池盒盖，将电池安装好后，再将电池盒盖装好。

  - 瞄准: 通过仪器枪瞄瞄准目标，调整眼睛与枪瞄目镜的相对位置，以便通过枪瞄目镜观测目标，使目标尽可能落在分划圆的中央，这时测得准确的值。为了更好的使用仪器，在使用仪器之前，要考虑使用现场的环境温度、大气质量等因素对仪器测温的影响，同时应避免任何高强度光源或加热器进入测量视场。以下用图示说明（仅供参考）

IRT-2000B产品有两种工作模式，单色模式和双色模式。下图表示了该仪器在几种不同条件下能够进行有效测量的安装位置：

小于仪器视场的瞄准孔

透过石英玻璃等特殊材料的瞄准窗

透过大气中的烟尘、蒸汽气体等

目标小于视场

双色工作模式的正确安装位置

最好      较好     不正确

目标等于视场尺寸       目标等于视场尺寸     目标小于视场尺寸

单色工作模式的正确安装位置

最好，与目标成90O

较好，与目标成45O

不好，与目标角度小于45O

正确测量角度示意图

电池电量低提示符

保持状态指示符

背景灯亮                                                  数值显示

指示符

单色/双色模式                                                菜单键

指示符

“∨”键

“∧”键

显示面板图

  - 温度测量：按下测温开关，仪器进入实时测温状态，并根据仪器的参数设置将测试的结果显示出来，具体如下：

单色模式：  显示器显示温度值，状态指示符显示“M1”。

双色模式：  显示器显示温度值，状态指示符显示“M2”。

当被测目标温度低于测温下限或高于测温上限时，仪器会显示相应的错误提示符，可参见故障表。

4.   关机:松开测温开关,显示器显示“HOLD”符号，测量值将保持约5秒钟后，仪器自动关闭。

5．  测温模式设置：仪器在测温状态下，按“∧”键，测温模式即可在单色模式和双色模式之间转换。

6．  背景灯开关：当环境光线较暗时，按“∨”键可以打开显示器背景灯，方便测量数据的读取。再次按“∨”键即可关闭显示器背景灯。

7．   参数设置：仪器在测温状态下，按MENU键仪器进入参数设置状态，连续按MENU键，仪器由测温状态循环进入以下各设置状态：

a.  辐射率设置状态: 仪器显示符号“E”及置的辐射率值，通过按∧、∨键可对辐射率进行调整。该参数只有在单色模式下对测量数据进行补偿修正，在双色模式下不进行辐射率补偿修正。

b. 上限报警设置状态: 显示器显诗社置的上限温度值，通过按∧、∨键可对所设置的上限温度值进行调示设置的上限温度值，通过按∧、∨键可对所设置的上限温度值进行调整。当所测目标温度高于设置温度时，显示提示符“HI”和“   ”。

c.  下限报警设置状态: 显示器显示设置的上限温度值，通过按∧、∨键可对所设置的上限温度值进行调整。当所测目标温度高于设置温度时，显示提示符“LO”和“   ”。

- 序号设置状态：状态指示显示“NO”, 显示器显示设置的序号值，通过按∧、∨键可对所设置的值进行调整。该参数在通过RS485数字借口进行数据传送时的参数，与温度测量无关。

e.   测温状态：仪器根据设置（单色模式或双色模式），实时显示测量的温度值。

8．仪器具有电池电压低指示功能，当电量不足时，显示器显示提示符“BAT”，这时应更换电池。

六、仪器的维护及注意事项

1．仪器故障说明：

仪器故障信息显示

| 显示符号 | 原 因 | 解 决 办 法 |
| --- | --- | --- |
| 状态指示LED | 显示器 |  |  |
| M1 | HI | 单色模式目标温度超出测温上限 | 根据仪器测温范围使用仪器 |
| M1 | LO | 单色模式目标温度低于测温下限 | 根据仪器测温范围使用仪器 |
| M2 | H-HI | 双色模式宽波段测温超过上限 | 根据仪器测温范围使用仪器 |
| M2 | H-LO | 双色模式宽波段测温低于下限 | 根据仪器测温范围使用仪器 |
| M2 | L-HI | 双色模式窄波段测温超过上限 | 根据仪器测温范围使用仪器 |
| M2 | L-LO | 双色模式窄波段测温低于下限 | 根据仪器测温范围使用仪器 |
| M2 | HI | 双色模式目标温度测量超过上限 | 根据仪器测温范围使用仪器 |
| M2 | LO | 双色模式 目标温度测量低于下限 | 根据仪器测温范围使用仪器 |
|  | AHI | 仪器所处环境温度过高 | 根据仪器使用环境温度范围使用仪器 |
|  | ALO | 仪器所处环境温度过低 | 根据仪器使用环境温度范围使用仪器 |
| 仪器无显示 | 1．检查仪器供电，确保可靠连接电池； 2．寄回公司修理。 |

光学镜头清理

镜头表面一定程度的的浮尘不会影响双色模式下的温度测量，但会影响单色模式下的温度测量。如果镜头太脏，对能量衰减使得仪器无法正常测温而进入故障状态，因此应注意保持镜头的清洁。清洁镜头时应按下列步骤小心进行：

a. 用专用工具轻轻吹走镜头表面的浮尘；

b. 用软刷或专用镜头纸轻轻拂去剩余的杂质；

c. 沾有透镜清洗剂的柔软棉布或脱脂棉擦拭干净，注意不能留下划痕。

- 整套系统不可随意拆卸，如有故障应返回公司修理.

- 本产品含有电路板，为降低环境污染，仪器报废后请送交当地有资质处理机构或返厂处置。

- 请使用无汞环保电池，保护环境。

七、产品配套

IRT-2000双色测温仪             1个

说明书                         1本

合格证                         1个

保修卡                         一张