一、产品概述

HCW—VA型红外测温仪是一种可在远距离测量小目标温度的温度测量仪器，广泛应用于电力系统，主要用于远距离测量输变电线路及变电站电器设备接头的温度，同时也可用于其它行业非接触测量各种物体表面的温度。

二、仪器主要技术指标

测温范围       0℃～300℃

测温分辨率     1℃

测温误差       ≤5%

使用距离       10米～75米

辐射率修正     0.6～1.0

仪器工作角度   方位360度，俯仰-30度～90度

仪器功耗     ≤40mA

供电         5#电池6节

使用条件   环境温度0℃～40℃，相对湿度85%RH

外形尺寸     230×135×175(mm3)

重量         2700g

三、工作原理

系统工作原理框图见附图1。

高于绝对零度的物体都会辐射红外能量，能量通过光学系统接收会聚到探测器上，探测器将这一能量转换成相应的电信号，再通过电路进行模数转换线性化及辐射率补偿，最后LCD显示所测物体的温度。

四、使用方法

仪器外形图见附图2。

  - 打开仪器电池盒盖，按图3所示安装电池，然后重新盖好电池盒盖，锁紧螺钉。

图3   电池安装图示

4.2  三脚架的使用见三脚架使用说明书。

4.3  将三脚架的快速释放台架与仪器的电池盖可靠连接，连接方式参照三脚架使用说明书。

图1  原理框图

1、物镜盖 2、粗瞄镜3、目镜4、电池盒

5、快速释放台架6、万向手柄7、三脚架8、显示器

9、电源开关10、辐射率调节按钮11、距离调节按钮

12、调零、瞬时值、最大值开关13、调焦手轮

图2 产品外形图

4.4  按三脚架使用说明书，将仪器安装在三脚架上，锁紧快速释放台架。

4.5  用镜头盖挡住物镜，调零、瞬时值、最大值选择开关置于调零位置，电源开关置于ON位置，仪器显示LOBAT、888、OVER，4秒后转为显示闪烁的数字，此时仪器处于调零状态。

4.6  该仪器采用自动调零形式，当闪烁的数字变为000并连续闪烁5次不变，表示调零结束，此时将调零、瞬时值、最大值选择开关置于瞬时值位置，仪器适时显示当时的环境温度；将调零、瞬时值、最大值选择开关置于最大值位置，仪器显示测温最大值。

4.7  在测温状态下可进行辐射率、距离选择。

4.7.1 辐射率选择：

按住辐射率选择键约2秒，仪器进入辐射率选择状态，显示器循环显示1.00、0.95、0.90、0.85、0.80、0.75、0.70、0.65、0.60，选择与被测物体辐射率相等或相近的值，松开按键，仪器进入测温状态。

4.7.2 距离选择：

按住距离选择键约2秒，仪器进入距离选择状态，显示器循环显示10、11、12、13、14、15、18、21、25、30、35、40、45、50、55、60、65、70、75，选择与被测物体和仪器之间距离相等或相近的值，松开按键，仪器进入测温状态。

4.8   打开镜头盖，调节目镜视度圈，直到能清晰地看见仪器分划板。

4.9   将调零、瞬时值、最大值选择开关置于瞬时值位置，调整三脚架万向手柄，用粗瞄器瞄准目标，使目标落在观瞄系统的视场内，通过使用三脚架的万向手柄，使目标与观瞄视场中心圆重合，再调节调焦手轮，使目标成像清晰，此时仪器显示被测目标温度值。

4.10  为测量准确，在瞬时值测量时可多次使用调焦手轮，尽量找到最大值，然后将调零、瞬时值、最大值选择开关置于最大值位置，轻微晃动万向手柄，在目标瞄准点附近扫描，此时仪器所显示的最大值即为目标温度。

  - 瞬时值与最大值进行转换时最大值将被刷新。

五、保养与维修

  - 当仪器的存放环境温度与使用环境温度相差较大 时，应将仪器在使用环境中平衡半小时后再使用。

5.2 严禁将仪器瞄准太阳、白炽灯、烟头等温度高于300℃度的目标，以免烧坏探测器。

5.3 物镜如有污渍，请用脱脂棉或镜头纸轻轻擦净。

5.4 当仪器出现LOBAT时，表明电池电压不足，应更换电池。

5.5 为保证测量的准确性，被测目标应充满仪器分划板内圆视场。

5.6  仪器长时间不用时，应将电池取出，仪器放入包装箱内，置与干燥处保存。

  - 仪器发生故障，请与我公司联系，请勿随意拆修。

六、产品配套

HCW-VA型红外测温仪      一台

三脚架                   一付

仪器使用说明书           一份

三脚架使用说明书         一份

检验合格证               一份

质量跟踪卡               一份

仪器箱                   一个

三脚架背包               一个

干燥袋                   一个

螺丝刀                   一把

红外测温仪使用说明书

# Text boxes

控制器键

环温发生器

调制信号

光电对

调制器

显示器

单片机

模数转换

整流

相敏检波

主放

前置放大器

探测器

光学系统