- 产品概述

ZX-150在线红外测温仪是用高性能微处理控制技术来进行物体温度测量的，装有目视光学瞄准系统，有测量精度高、稳定性好、响应快等特点，可广泛应用于有色金属热处理过程中的在线温度检测。本产品具有耗能小，耗材少等特点，在保证了优良性能的同时减小了对环境的污染。

仪器工作原理如下：被测目标物体的红外辐射通过精密红外光学系统会聚到红外探测器上，探测器将相应红外能量转换为相应的电信号，电信号经放大后进行模 数 转 换 , 将信号转换为数字信号后送入微处理器，微处理器对数字信号进行运算、线性化处理等，最后将温度值进行显示，同时将结果传送到输出接口。

- 仪器主要参数

测温范围：  450℃—3000℃

分 辨 率：   1℃

距离系数：  150：1

响应波长：  1.6微米

辐 射 率：   0.20-1.00可调，步长0.01

测量精度：  1%满量程

响应时间：  小于100ms

输出接口：  模拟输出  4-20mA （ 最大负载电阻250欧姆）

数字接口     2线半双工RS485

电    源：  12VDC，300mA

使用环境：  0℃-50℃（高于该条件时，请加热保护装置）

重    量：  800克

- 仪器使用

  - 安装 ：为了更好的使用仪器，在安装仪器之前，要考虑使用现场的环境温度、大气质量等因素对仪器测温的影响，增加适当的保护装置。同时应避免任何高强度光源或加热器进入测量视场。另外为了减小电磁干扰，仪器要尽可能远离强的电磁干扰源，如负荷变化大的机动设备、电动发电机、齿轮开关等。

最好   较好  不正确

目标大于视场尺寸   目标等于视场尺寸  目标小于视场尺寸

正确安装位置

最好，与目标成90O

较好，与目标成45O

不好，与目标角度小于45O

正确测量角度示意图

- 瞄准: 调整安装支架的位置（从我公司订购或用户自己解决），通过目镜观测目标，使目标尽可能落在分划圆的中央（注意，视场上下呈倒像），然后固定支架。

- 电缆连接：仪器电缆一端为7芯插头，另一端为裸露的接线片，电缆线的定义及连接如下：

电源连接：

红色：12VDC（300 mA 或更高）电源的正极输入端子；

灰色：12VDC电源负极输入端子。

电流输出：

蓝色：模拟电流输出的正极接线端子，为4-20mA 输出, 该信号可直接与记录设备或控制器等连接。

模拟电流输出的负极与电源负极连接。

RS-485接口：

绿色：RS-485接口的A（+）端子；

黄色：RS-485接口的B（-）端子。

屏蔽层（紫色）：应正确与地连接，以屏蔽干扰。

！注意：打开电源之前，应确保所有连线正确、安全，不正确的电缆线连接会损坏仪器，我公司将不予保修。一般不建议用户剪短电缆线，如果必须这样，务必注意导线之间及与屏蔽层之间的绝缘。另外，在进行电缆连接操作时，请务必断开仪器的供电，防止错误连接损坏仪器。

4．操作：

当仪器安装完毕，连线正确，系统即可通电进行运转。仪器装有控制按键及LED显示器，参数的设置可控制面板上的按键进行修改。在正常使用中，为了防止参数的随意修改，控制面板由盖板保护，通过盖板可直接读取温度或对目标进行瞄准。控制面板图如下：

状态显示LED                       温度显示器

上限报警指示灯

目镜

下限报警指示灯

控制面板图

接通电源，仪器进入实时测温状态，并根据仪器的参数设置将测试的结果显示出来，具体如下： 显示器显示温度值，状态指示LED无显示。

当被测目标温度低于测温下限或高于测温上限时，仪器会显示相应的错误提示符，可参见故障表。

5．参数设置：连续按Set键，仪器由测温状态循环进入以下各设置状态：

- 辐射率设置状态: 状态指示LED显示“E”，显示器显示设置的辐射率值，通过按∧、∨键可对辐射率进行调整。该参数只有在单色模式下起作用，双色模式下不进行辐射率补偿修正。

- 上限报警设置状态: 状态指示LED显示“H”，显示器显示设置的上限温度值，通过按∧、∨键可对所设置的上限温度值进行调整。当所测目标温度高于设置温度时，报警指示灯变亮，同时状态指示LED显示“H”。

c.  下限报警设置状态: 状态指示LED显示“ L”，显示器显示设置的下限温度值，通过按∧、∨键可对所设置的下限温度值进行调整。当所测目标温度低于设置温度时，报警指示灯变亮，同时状态指示LED显示“L”。

- 峰值/瞬时值设置状态，仪器显示PH - - （瞬时值）或PH 00（峰值）。按∧、∨键可在二者之间转换。

- 探测头序号设置状态：状态指示LED显示“P”, 显示器显示设置的序号值，通过按∧、∨键可对所设置的值进行调整。在多台仪器网络安装时每台仪器应该有特定的序号，并且不能在该状态下修改仪器的序号。该参数的修改必须在仪器安装到多探头网络之前进行。

- 测温状态：当峰值/瞬时值状态设置为瞬时值时，仪器显示实时温度值；当峰值/瞬时值状态设置为峰值时，状态指示LED显示“P ”及当前所测温度的最大值，该显示值只能被新的峰值所刷新。

6． Esc键使用：该键为退出键。在任何设置状态下，按一下Esc键均可退出设置状态进入测温状态。当仪器退出设置状态进入测温状态时，所有参数将存入非易失存储器中，以便仪器关机后再开机时重新调用，而不必重复修改设置值。

五、仪器安装尺寸

仪器安装尺寸图

六、仪器的维护及注意事项

1．仪器故障信息显示说明：

| 显示器 | 原 因 | 解 决 办 法 |
| --- | --- | --- |
| HI | 单色模式目标温度超出测温上限 | 根据仪器测温范围使用仪器 |
| LO | 单色模式目标温度低于测温下限 | 根据仪器测温范围使用仪器 |
| PHI | 仪器所处环境温度过高 | 根据仪器使用环境温度范围使用仪器 |
| PLO | 仪器所处环境温度过低 | 根据仪器使用环境温度范围使用仪器 |
| 仪器无显示 | 1．检查仪器供电，确保可靠连接导通； 2．寄回公司修理。 |

  - 光学镜头清理

镜头表面一定程度的的浮尘不会影响双色模式下的温度测量，但会影响单色模式下的温度测量。如果镜头太脏，对能量衰减使得仪器无法正常测温而进入故障状态，因此应注意保持镜头的清洁。清洁镜头时应按下列步骤小心进行：

a. 用专用工具轻轻吹走镜头表面的浮尘；

b. 用软刷或专用镜头纸轻轻拂去剩余的杂质；

- 沾有透镜清洗剂的柔软棉布或脱脂棉擦拭干净，注意不能留下划痕。

  - 整套系统不可随意拆卸，如有故障应返回公司修理.

  - 本产品含有电路板，为降低环境污染，仪器报废后请送交当地有资质处理机构或返厂处置。

七、产品配套

ZX-150测温仪                  1具

电缆线                         1根

说明书                         1本

合格证                         1个

保修卡                         一张

ZX-150固定式红外测温仪

西安沃尔仪器有限公司

# Text boxes

使用说明书